2024 YILI

SOLUNABİLİR TOZ ÖLÇÜM CİHAZI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-AMAÇ

Kurumumuz Üzülmez Taşkömürü işletme Müessesesi ihtiyacı olarak 2 adet gravimetrik esaslı solunabilir  toz  ölçüm cihazı (Toz Toplama Cihazı) ve  aksesuarları alınacaktır.

2-TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1- Toz toplama cihazları yerüstü ve yer altı kömür maden ocaklarında (0,1 -5 mikron aralığında) solunabilir toz konsantrasyonunun ölçülmesinde kullanılacaktır.

2.2- Toz toplama cihazları grup l (metan) gazlı ortamlarda kullanılacağından bu tür ortamlarda kullanmaya uygun olacaktır.

2.3- Örnekleme sistemi aşağıdaki bileşenlerden oluşacaktır:

- Örnekleme Pompası

- Esnek Hortum

- Şarj Ünitesi

- Taşıma Çantası veya kılıfı

- Ayar Aleti

2.4- Örnekleme pompası aşağıdaki özelliklerde olacaktır:

- ATEX M1 sertifikasına ve CE işaretine sahip olacaktır.

- Çalışma debisi havada toplam toz ve alveolik toz örnekleme başlıkları çalışma prensibi ile uyumlu olacaktır.

- Ortalama 2000 ml/dk debide minimum 8 saat sürekli çalışabilecektir.

- Çalışma ortamında bulunan nem ve su buharına dayanıklı olacaktır.

- Çalışma süresi ayarı yapılabilir ve ayarlanan süre sonunda pompa otomatik olarak durabilecektir.

- Pompa,  akışı engelleyecek bir tıkanmada otomatik olarak duracaktır.

- Pompaya basınç sabitleyici ve düşük debi adaptörü takılarak 5-500 ml/dk debi aralığında gaz örneklemesi yapılabilecektir.

- Pompa üstünde LCD ekran veya gösterge ledleri bulunmalı ve buradan akış debisi, çalışma süresi, batarya durumu takip edilebilir olacaktır.

- Şarj edilebilen bataryası bulunacaktır.

- Pompanın çalışma sıcaklığı yaklaşık 0 – 450 C derece olacaktır.

- Pompanın çalışma süresi ayarlanabilir olacaktır.

- Tüm parçalar, pompa ile beraber sert plastik, korumalı özel çantası içinde olacaktır.

2.5- Sistemle birlikte 1 adet elektronik taşınabilir kalibratör verilecek, örnekleme başlığını kalibratöre bağlayacak adaptör de beraberinde olacaktır.

2.5.1- Sistemle birlikte verilecek kalibratör aşağıdaki özelliklerde olacaktır.

- Cihaz 0.75 – 5.0 L/ dk arasında ölçüm yapan hava örnekleme pompalarını kalibre etmek için kullanılacaktır. MDHS14/4 metodu ile uyumlu olarak ölçüm yapılabilecektir.

- Dijital ekrana sahip olacaktır.

- Akış aralığı ölçüm doğruluğu tüm aralıkta 0,01 L/dk dır.  %2.0 ölçüm okuma hassasiyetine sahip olacaktır.

- Çalışma süresi minumum 30 saat olacaktır.

- Sistemin çalışma sıcaklığı 0 -  40°C derece olacaktır.

- Cihaz boyutları maksimum 18 x 10 x 5 cm dir. Ağırlık maksimum 850 gr olmalıdır.

- Cihazın CE belgesi bulunacaktır.

2.5.2- Nylon cylone örnekleme başlığı ACGIH/ISO/CEN solunabilir toz eğrisine uygun olmalıdır. ~37 mm çapında filtrelerle kullanılmaya uygun ve 2 adet olacaktır.

2.5.3- 37 mm cyclone başlıklar ile kalibrasyon yapmak için kalibrasyon odacığı veya adaptörü olacaktır.

2.5.4- Kaseti işçi yakasına yerleştirmek için GS-1 siklon başlık, kaset tutucu, yaka klipsi içeren hortum bağlantısı olacaktır.

3- GENEL HÜKÜMLER

3.1- Teknik şartnamenin 2. maddesinde belirtilen hususlar eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılarak teklif ile birlikte verilecektir.

3.2-  Yüklenici firma tarafından teklif veya teslimat ile birlikte idari şartnamenin 7.7 maddesine uygun olarak aşağıdaki belgeleri verecektir;

a) ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından tanzim edilen, malzemenin grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli belge, (Belgenin üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa belgeye ilave olarak belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu belirtilen akredite kuruluşun yazısı)

b) 2014/34/AB ye göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanı (Declaration of conformity)

Firmalar, belgeleri teslimat ile birlikte Kurumumuza teslim edecekse, bu durumu yazılı olarak beyan etmesi gerekmektedir.

3.3- Firma tarafından cihazın CE sertifikası teslimatla birlikte verilecektir.

3.4- Yüklenici firma cihazın Türkiye Yetkili Temsilcisi belgesine sahip olacak ve belgeyi teklifle birlikte verecektir.

3.5- Teklif edilen komple standart teçhizatın neleri kapsadığı ayrıntılı olarak fiyatları ile birlikte belirtilecek, varsa standart teçhizatın dışında kalan ünite ve aksesuarların fiyatları ve fonksiyonları teklifte ayrıca belirtilecektir.

3.6- Satın alınacak teçhizatlar bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda teslim edilecektir.

3.7- Satın alınacak teçhizatların bütün parçaları yeni ve yapımcının standart ve en son seri imalatından olacaktır.

3.8- Satın alınacak teçhizatların bütün parçaları ve yardımcı üniteleri eşdeğer ve bir biriyle değiştirilebilir olacaktır.

3.9- Cihazın montaj ve kullanma eğitimi yetkili servis elemanları tarafından ücretsiz olarak verilecektir.

3.10- Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs katalog gibi standart dokümanlarla teyit edilecektir.

3.11- Yüklenici, her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı garanti süresi içerisinde ücretsiz; garanti süresi bitiminden sonra 10 yıl süre ile ücretli teknik servis ve yedek parça temin edeceğini teklifinde belirtecektir.

3.12- Cihazlar, her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı kabul tarihinden itibaren en az 24 ay süre için garanti edilecektir. Bu süre zarfında malzeme ve işçilik hatalarından meydana gelebilecek arızalar yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.

3.13- Teçhizatların teslim yeri TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.

3.14- Faturalar, madde 8.2 deki dağılıma uygun olarak aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir.

- Yabancı yüklenici için aşağıdaki fatura bilgilerine göre düzenlenecektir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, No: 2 67090 ZONGULDAK | KARAELMAS | 879 003 3931 |

- Yerli yüklenici için aşağıdaki fatura bilgilerine göre düzenlenecektir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Asma Mahallesi Tesis Sokak No: 4 67040 Üzülmez / ZONGULDAK | KARAELMAS | 859 006 4265 |

4- YEDEK PARÇA

4.1- Teklifçi firmalar cihazların 2 yıl boyunca sürekli ve düzgün çalışabilmesi için gerekli olabilecek yedek parça listesi düzenleyecektir.

4.2-Kazanan teklif sahibi ile sözleşme yapılmadan önce TTK tarafından yedek parçaların nihai listesi düzenlenecek ve tutarı sözleşme fiyatına eklenecektir.

4.3-Yedek parça listesi katalog normlarına göre düzenlenecek, parça no, parça ismi, miktar, birim fiyat ve toplam fiyat unsurlarını ihtiva edecektir.

5- KATALOG- EL KİTABI

5.1- Siparişi alan firma aşağıda belirtilen dokümanları malzemenin sevkıyatıyla birlikte TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına gönderecektir.

5.2- 2 takım işletme (çalıştırma) el kitabı (Türkçe çevrili)

5.3- 2 takım tamir-bakım ve revizyon el kitabı (Türkçe çevrili)

5.4- 2 takım yedek parça kataloğu. Yedek parça kataloğu teçhizatın tamamını oluşturan önemli kısımlarının her bir parçasını ve bu parçaların montaj sırasını gösterecek çizim ve/veya fotoğrafları da içerecektir.

7- KABUL İŞLEMLERİ

Cihazların kabul işlemleri TTK'ca performans tecrübelerinin yapılıp deney sonuçlarının uygun bulunması halinde tamamlanacaktır. Bu tarihten itibaren garanti süresi başlayacaktır. Kontrol, Muayene ve kabul işlemleri TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı elemanlarınca müştereken yapılacaktır.

8- SİPARİŞ MİKTARI ve TESLİM SÜRESİ

8.1- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Teçhizatlar 120 takvim günü içinde teslim edilmiş olacaktır.

8.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.

| Malzemenin Cinsi | İhtiyaç Birimi | Sipariş Miktarı (ad.) |
| --- | --- | --- |
| Solunabilir Toz Ölçüm Cihazı | Üzülmez TİM | 2 |

|  | ## TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ## Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| --- | --- | --- |
| ## MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe) |  |  |
| Firma ilgili kişi telefonu |  |  |
| Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz. |  |  |