2026 YILI
MANYETİK HALAT KONTROL (ELEKTROGRAFİ) CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Kurumumuz Test ve Ölçümleme Şube Müdürlüğü ihtiyacı olarak 1 adet Manyetik Halat Kontrol (Elektrografi) Cihazı satın alınacaktır.  

2. TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1. Cihazın tahribatsız muayene çalışma aralığı en az 24 mm- 64 mm olacaktır.
2.2. Cihaz LF/LMA sinyallerini en az % 0,5 hassasiyetinde ölçecektir.
2.3. Cihazda halatın merkezlenmesini sağlamak için çift makara sistemi bulunmalıdır.
2.4. Cihaz titreşimi minimize edecek sağlam mekanik yapıya sahip olmalıdır.
2.5. Cihaz en fazla 32 kg olacaktır.
2.6. Cihazda dahili enkoder bulunmalıdır. Enkoder,  halat üzerindeki hataların konumunu doğru belirleyebilmeli ve ölçüm sırasında veri kayması oluşturmamalıdır.
2.7. Ölçüm hızı 0,02-10 m/s arası olacaktır.
2.8. Cihazın örnekleme frekansı en az 5 kS/s olacaktır.
2.9. Cihaz en az IP54 koruma sınıfına ve CE sertifikasına sahip olmalıdır.
2.10. Cihaz ölçümleri EN 12927 standardına uygun halat değerlendirmesine imkan sağlamalıdır.
2.11. Belirtilen çaplarda (24, 30, 32, 36, 38, 40, 46, 50, 55, 57 mm) halatları ölçebilmesi için redüksiyon kitlerine sahip olmalıdır.
2.12. Cihazla birlikte 1 adet tablet bilgisayar veya cihazla uyumlu kontrol ünitesi verilecektir. Tablet veya kontrol ünitesi aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır.
· Ekran üzerinden ölçüm sonuçları anlık izlenebilecektir.
· Çalışma süresi en az 6 saat olacaktır.
· Depolama kapasitesi en az 1 TB olacaktır.
· En az 10 metre uzunluğunda 2 Adet bağlantı kablosu bulunacaktır.
· Çalışma sıcaklığı -20°C ile +50°C arasında olacaktır.
· LMA/LF kalibrasyonu yazılım üzerinden yapılabilmedir.
· Gres yağından etkilenmemelidir.
· USB, WİFİ, Bluetooth, RJ bağlantıları bulunmalıdır.
· İşletim sistemi Windows olacaktır.
· Ergonomik kullanım için askı aparatı ve taşıma esnasında tableti  kılıfı bulunmalıdır.

3. GENEL HÜKÜMLER
3.1. [bookmark: _GoBack]Teknik şartnamedeki maddelere (2.madde ve alt maddelerine) sıra ile ve ayrıntılı olarak cevap verilecektir.Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecek veya tanıtıcı katalog verilecektir.
3.2. Cihaz kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilecektir.
3.3. Cihaz, fabrika ve yapım hatalarına karşın en az 2 yıl süre ile garanti kapsamında olmalıdır.
3.4. İstekliler, teklif ettikleri cihazın Türkiye Yetkili Temsilcisi belgesine sahip olacak ve belgeyi teklifle birlikte vereceklerdir.
3.5. Yüklenici firma tarafından cihazın kullanımı konusunda İdarenin en az 4 (Dört) personeline ücretsiz olarak eğitim verilecektir. Eğitim verilen personellere Yüklenici firma tarafından kullanım onay sertifikası verilecektir. 
3.6. Yüklenici, her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı garanti süresi içerisinde ücretsiz; garanti süresi bitiminden sonra 5 yıl süre ile ücretli teknik servis ve yedek parça temin edeceğini teklifinde belirtecektir.
3.7. Kontrol, muayene ve kabul işlemleri;  TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili müdürlük elemanlarınca müştereken yapılacaktır.
3.8. Malzemenin teslim yeri, TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır (Bülent Ecevit Caddesi No:2 Zonguldak). Teslimatı yapan firma ekli form ile muayene isteğinde bulunacaktır.
3.9. Malzemelerin teslim edildiği tarihte fatura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığına, Muayene İstek Formu ise Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına teslim edilecektir.
3.10. Malzeme aşağıdaki fatura kesim bilgileri doğrultusunda fatura edilecektir.
	FATURA ADRESİ
	VERGİ DAİRESİ
	VERGİ NUMARASI

	Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 6    
67030 ZONGULDAK
	KARAELMAS
	879 003 3931



4. SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ
4.1. Cihazlar en geç 90 (Doksan) takvim günü içinde teslim edilecektir.
4.2. Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir:
	Malzeme Cinsi
	Sipariş Miktarı            
	İhtiyaç Birimi

	Manyetik Halat Kontrol (Elektrografi) Cihazı
	1 Adet
	Test ve Ölçümleme Şube Müdürlüğü
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TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına

	MUAYENE İSTEK FORMU

	Firma Adı
	

	Sipariş Numarası
	

	Teslim Edilen Malzeme
	

	Teslim Tarihi
	

	AÇIKLAMALAR

	Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim.
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)

	

FİRMA YETKİLİSİ
(Adı, Soyadı, imza ve kaşe)
	




	Firma ilgili kişi telefonu
	

	Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz.  
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