 2026 YILI
YERALTI SABİT GAZ SENSÖR ÜNİTESİ TEMİNİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. AMAÇ
Karadon ve Armutçuk Müesseseleri ihtiyacı olarak GRUP-I (metan) gazı ve nem ihtiva eden (baca, başyukarı, taban, lağım ve galerilerde)  yeraltı kömür maden ocaklarında kullanılmak üzere toplam 297 adet teknik karakteristikleri verilen CH4, CO, H2S, O2, CO2,ISI sabit gaz sensör üniteleri satın alınacaktır.
2. TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1. Ölçme Prensibi 	:                          
	Gaz Tipi
	Hücre Ölçüm Prensibi

	CH4
	İnfrared, 

	O2 
	Elektrokimyasal veya İnfrared

	H2S
	Elektrokimyasal veya İnfrared

	CO
	Elektrokimyasal veya İnfrared

	ISI
	Prop veya Elektronik Çip



2.2. Göstergesi: LCD gösterge üzerinde ölçülen parametrelere ait ölçüm değeri görüntülenecektir.
2.3. [bookmark: _GoBack]Alarm Ünitesi ve Seviyesi: CH4, CO, H2S, O2, CO2, Sabit Gaz Sensör üniteleri ses ve ışıklı alarmlı olarak verilecektir. Alarm üniteleri bütünleşik veya Atex Grup I M1 sertifikalı her sensör için ayrı olarak verilebilecektir. Alarm seviyeleri Kurumumuz Merkezi İzleme Sistemi Yönergesi Madde 6 (d) bendi Tablo 1’de belirtilen (CH4 1,5%vol CO 25 ppm, H2S 10 ppm, O2 %19,5,) 1. alarm seviyelerine göre ayarlanmış olarak teslim edilecektir. 
2.4. Çalışma Gerilimi: Sensörün çalışma gerilimi 12 Volt DC ± 3 Volt ve ürünün çektiği akım en fazla 150 mA olacaktır.
2.5. Çalışma Sıcaklığı: 0 °C ile +40 °C arasında sıcaklık ve %10-90 bağıl nem aralığında çalışabilecektir.
2.6. Kasa ve Çevre Koşulları: Sensör muhafazası su, toz ve çarpmalardan etkilenmeyecek,  en az IP 65 korumaya sahip olacaktır. Gövdesi metal olan sensörler paslanmaz çelik, metal olmayan sensörler antistatik plastikten olacaktır. Gaz portları en az IP 54 korumaya sahip olacaktır.
2.7. Cihaz basınç, ısı değişmelerinden ve sarsıntılardan etkilenmeyecektir.
2.8. Ayar menüsüne yetkisiz erişim (şifreli veya özel anahtarla) önlenmelidir.
2.9. Cihaz ağırlığı alarm ünitesi dahil en fazla 1,6 kg olacaktır.
2.10. Bağlantı ve Sinyal Çıkışı: Sensör Kurumumuz Müesseselerinde kullanılmakta olan yer altı ara istasyonlarına uyumlu analog miliamper (mA) sinyal çıkışı olacak, Analog çıkış terminallerine ait çıkış parametreleri Atex Modül B Tip sertifikasında belirtilecektir. Sensör kasası üzerinde kablo rakoru 4x1,5 mm² (MGM 110) çelik tel zırhlı erken uyarı kablosu bağlantısına uygun özellikte olacaktır. Sensör kasası  üzerinde uygun girişi olmayan ürünler için atex sertifikalı 4x1,5 mm² (MGM 110) kablo girişine uygun ek kutusu ile birlikte teklif verilecektir. Kablo bağlantı klemensleri 1,5 mm²  kablo bağlantısına uygun olacaktır.
2.11. Sensör Ünitelerinde sinyal çıkışında kullanılan tüm glendler Ex Proof metal kablo rakoru olacak,  bağlantı elemanları Grup 1 (Metan) içeren madenlerde kullanıma uygun olacak ve üzerinde uygun işaretlemeler yapılmış olacaktır.
2.12. Sensör ünitesi montajı için sensör üzerinde askı aparatı veya montaj bağlantı vida yatakları olacaktır. 
3. GENEL HÜKÜMLER
3.1. Teknik şartnamede belirtilen özellikler ihtiyaca uygun asgari özelliklerdir. Firmalar teklif ettikleri ürünün özelliklerini teknik şartname cevaplarında belirteceklerdir. Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için, bu bilgiler prospektüs, katalog gibi standart dokümanlar teklifle birlikte sunulacaktır.
3.2. Teknik şartnamedeki maddelere (2. madde ve alt maddelerine) sıra ile ve ayrıntılı olarak cevap verilecektir. Verilecek cevaplar yanlış anlaşılmaya meydan vermeyecek şekilde açık ve net olacaktır. Uygundur, sağlar, mevcut, olabilir vb. kısa cevaplar kullanılmayacaktır.
3.3.  Teklifle birlikte her gaz tipi için bir adet numune sabit gaz sensör ünitesi verilecektir. Numune sabit gaz sensör ünitesi gaz izleme sistemine bağlanarak sistem ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilerek, ocak içerisinde performans testlerine tabi tutulacaktır. Kurumumuz mevcut gaz izleme sistemlerinde kullanılmakta olan sabit gaz sensör üniteleri teklif edilmesi durumu hariç numune verilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
3.4. Teklif edilecek tüm sensör üniteleri ve rakorlar için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ATEX M1 ve ihale tarihi itibarıyla geçerli;
-Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 2014/34/AB ATEX Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi), sertifikaları teklifle birlikte verilecektir.
-AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Declaration of Conformity) sertifikaları, 
-2014/34/AB ATEX Direktifi Modül EK-4 ( Modül D) veya Ek-5 ( Modül F) sertifikaları, ürün tesliminde verilecektir.
3.5. Malzemeler, bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda teslim edilecektir.
3.6. Malzemelerin bütün parçaları ve aksesuarları yeni ve imalat ve/veya malzeme hatalarından arındırılmış olarak teslim edilecektir.
3.7. Ürünleri oluşturan parçalar ve çalışması için gerekli malzemelerde kırık, çatlak ve deformasyon vb. hasarlar bulunmayacaktır.  
3.8. Satın alınacak malzemelerin bütün parçaları ve yardımcı teçhizatları eşdeğer ve birbirleri ile değiştirilebilir olacaktır. 
3.9. İmalatçı firma satın alınan malzemeleri her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı kabul tarihinden itibaren 24 ay süre için garanti edecektir. Garanti süresi içerisinde eksiklik veya hatalı imalat gibi nedenlerle meydana gelecek her türlü arıza yüklenici firma tarafından giderilecektir. Arızalı ünitelerin firma servis merkezinde onarılmasının gerektiği durumlarda, oluşabilecek her türlü masraf (nakliye, nakliye sigortası, nakliye hasarı vb.) firma tarafından karşılanacaktır. Üç (3) ayı aşan tamir işlemlerinde, yüklenici firma tamir işlemi gerçekleşinceye kadar ilgili birime aynı özelliklerde çalışır vaziyette yedek ünite tahsis edecektir.
3.10. Teklifçi firma; teklif edilen standart ürünlerin neleri kapsadığını ayrıntılı olarak fiyatları ile birlikte belirtecek varsa dışında kalan kısımlar ve aksesuarların fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca belirtecektir.
3.11. Teklifçi firmalar, katalog normlarına göre düzenlenecek parça no, parça ismi, miktar, birim fiyat ve toplam fiyat unsurlarını ihtiva edecek şekilde yedek parça listesi düzenleyeceklerdir.
3.12. Yüklenici 2 takım Türkçe (yabancı dilde hazırlanmış doküman ise Türkçeye tercüme edilmiş olarak) işletme (çalıştırma),  tamir-bakım ve yedek parça kataloğunu malzemenin sevkinden önce T.T.K. Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına gönderecektir.    
3.13. Malzemeler Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarına teslim edilecektir. Teslimatı yapan firma ekli form ile (EK-1) muayene isteğinde bulunacaktır. 
3.14. Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul; TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve İş Güvenliği Eğitim Dairesi Başkanlığı personellerince müştereken yapılacaktır.  
3.15. Fatura bilgileri aşağıdaki gibidir:
Yerli yükleniciler için;
	FATURA ADRESİ
	VERGİ DAİRESİ
	VERGİ NUMARASI

	Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Armutçuk Mahallesi TTK Sokak No:15/A
67390 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK
	KDZ.EREĞLİ
	859 008 5801

	Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi
Karadon Mahallesi Şehit Arif Çakır Caddesi No: 65 
67520  Kilimli / ZONGULDAK
	KARAELMAS
	815 007 8618




Yabancı yükleniciler için;
	FATURA ADRESİ
	VERGİ DAİRESİ
	VERGİ NUMARASI

	Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 6    
67030 ZONGULDAK
	KARAELMAS
	879 003 3931


	
4. SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ
4.1. Malzemeler en geç 120 (Yüz yirmi) takvim günü içinde teslim edilmiş olacaktır.
4.2. Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir: 

	Malzeme Adı
	Sensör Tipi
	Tip Parametreleri
	Armutçuk TİM
	Karadon TİM
	Toplam Sipariş Miktarı

	





Sabit Gaz Sensör Ünitesi
	CO2  Tip 1
	Karbondioksit
	0 - 5 % vol
	4 - 20 mA
	2
	
	2

	
	CH4 Tip 3
	Metan
	0 - 100 % vol
	4 - 20 mA
	10
	
	10

	
	CH4 Tip 2
	Metan
	0 - 4 % vol
	4 - 20 mA
	
	20
	20

	
	CO Tip 1
	Karbonmonoksit
	0 -250 ppm
	4 - 20 mA
	
	60
	60

	
	CO Tip 2
	Karbonmonoksit
	0 -500 ppm
	4 - 20 mA
	5
	
	5

	
	H2S  Tip 1
	Hidrojensülfür
	0 -100 ppm
	4 - 20 mA
	5
	60
	65

	
	O2 
 Tip 1
	Oksijen
	0 - 25 % vol
	4 - 20 mA
	5
	60
	65

	
	ISI 
Tip 1
	Sıcaklık
	0 - 50 C
	4 - 20 mA
	10
	60
	70













EK-1
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TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına

	MUAYENE İSTEK FORMU

	Firma Adı
	

	Sipariş Numarası
	

	Teslim Edilen Malzeme
	

	Teslim Tarihi
	

	AÇIKLAMALAR

	Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim.
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)

	

FİRMA YETKİLİSİ
(Adı, Soyadı, imza ve kaşe)
	




	Firma ilgili kişi telefonu
	

	Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz.  
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