|  | 2025 YILI ALARMLI ÇOKLU GAZ ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ |
| --- | --- |

- AMAÇ

Kurumumuz Amasra, Armutçuk ve Üzülmez TİM ihtiyacı olarak Grup-I metan gazlı yeraltı kömür madeni ocaklarında kullanılmak üzere aşağıda teknik karakteristikleri verilen minimum aynı anda dört (CH4, CO, O2 ve H2S)  veya daha fazla gaz ölçebilen dijital portatif çoklu gaz ölçme cihazı satın alınacaktır.

- TEKNİK ÖZELLİKLER

- Cihaz portatif yapıda olacak;

- CH4 Katalitik Sensör

- CO, H2S Elektrokimyasal

- O2   Kurşunsuz Elektrokimyasal sensör içerecektir.

- Cihaz, aşağıdaki gazları belirtilen ölçüm aralıklarında eş zamanlı ve sürekli olarak ölçecek ve dijital LCD ekranda gösterecektir.

| Gaz | Ölçüm Aralığı | Hassasiyet | T90 Süresi | Sensör Ömrü | Çözünürlük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 0-5 %Vol | ±%0.1 | <35 sn | ≥4 yıl | 1 %LEL |
| O2 | 0-25 %Vol | ±%1 | <30 sn | ≥4 yıl | 0.1 %Vol |
| CO | 0-2000 ppm | ±%2 | <50 sn | ≥4 yıl | 2 ppm |
| H2S | 0-100 ppm | ±%2 | <30 sn | ≥4 yıl | 0.1 ppm |

- Her gaz için ön ve ana alarm seviyeleri ayarlanabilir olacaktır. Alarm durumunda cihaz sesli, ışıklı ve titreşimli uyarı verecektir.

- CO ve H2S için STEL ve TWA alarm seviyeleri desteklenecektir.

- Alarm sistemi mikro işlemci kontrollü olup 360° görülebilir ışık, en az 90 dB sesli alarm ve titreşimli uyarı içerecektir.

- Kalibrasyon ve ayar menüsü şifre korumalı olacaktır.

- LCD ekran karanlık ortamda otomatik olarak aydınlanacak, alarm durumunda ekran aydınlatması otomatik devreye girecektir.

- Ekran sensör sayısına göre otomatik yeniden boyutlanacaktır.

- Cihazın istem dışı kapanmasını önlemek için iki düğmeye en az 3 saniye aynı anda basılması gerekecektir.

- Çalışma ortamı:

- Sıcaklık: -20 °C ile +50 °C

- Nem: %10 - %95 bağıl nem

- Boyutlar (En x Boy x Derinlik): En fazla 50 x 130 x 45 mm olacak ve ağırlığı maksimum 300 gram olacaktır.

- Cihaz; en az IP67 koruma sınıfında olacak, kauçuk kaplamalı ve dayanıklı yapıda olacaktır.

- Cihaz; NiMH şarjlı batarya ve şarj aksesuarları ile birlikte sunulacak ve tam şarj ile en az 12 saat çalışabilecektir.

- Canlı Veri Aktarımı:

- iOS ve Android cihazlara bağlanabilir olacaktır.

- Bulut tabanlı canlı veri erişimi sağlayacak, ek yazılım kurulumu gerektirmeden internet tarayıcısı ile erişilebilecektir.

- Cihaz; bulut tabanlı filo yönetimi, test istasyonu genel bakışı, servis verilerine ve raporlama işlevine sahip olacaktır.

- Hareketsizlik alarmı şifreli menü üzerinden aktif/pasif yapılabilecektir.

- Üçüncü taraf cihazlarla kablosuz haberleşme mümkün olacak, teklif ile birlikte iletişim protokolü verilecektir.

- Cihaz gövdeleri metal dışındaki plastik ve benzeri parçaları antistatik özellikte olacaktır.

- Cihaz harici numune pompa ile uyumlu olacaktır.

- Cihaz 1 dakikalık aralıklarla ölçüm kaydı yapacak ve en az 1000 saatlik veriyi depolayabilecektir.

- Batarya hariç cihaz 3 yıl süreyle üretim ve imalat hatalarına karşı garantili olacaktır.

- Sensörler ayrı ayrı değiştirilebilir olacak, gerekli durumlarda SO2, NO ve NO2 sensörleri takılabilecektir.

- Cihazla birlikte bilgisayara aktarımı sağlayacak 3 takım veri aktarım ekipmanı ve 5 adet numune alma pompası sunulacaktır.

- GENEL HÜKÜMLER

- Teknik şartnamedeki maddelere(2.madde ve alt maddelerine) sıra ile ve ayrıntılı olarak cevap verilecektir. Verilecek cevaplar yanlış anlaşılmaya meydan vermeyecek şekilde açık ve net olacaktır. Uygundur, sağlar, mevcut, olabilir vb. kısa cevaplar kullanılmayacaktır. İstekli firmalar işbu teknik şartnamenin genel hükümlerinin tamamını (3. Madde ve alt maddeleri) kabul etmiş olacaklardır.

- Firmalar teçhizatların iki yıl boyunca sürekli ve düzgün çalışabilmesi için gerekli olabilecek yedek parça listesi düzenleyeceklerdir. Kazanan teklif sahibi ile sözleşme yapılmadan önce TTK’ca yedek parçaların nihai listesi düzenlenecek ve tutarı sözleşme fiyatına eklenecektir. Yedek parça listesi katalog normlarına göre düzenlenecek parça no, parça ismi, miktar, birim fiyat ve toplam fiyat unsurlarını ihtiva edecektir. Yedek parça temini için firma 10 yıl temin edilebilirlik garantisi verecektir.

- Teknik şartnamede belirtilen özellikler ihtiyaca uygun asgari özelliklerdir. Firmalar teklif ettikleri ürünün özelliklerini teknik şartname cevaplarında belirteceklerdir. Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei firma teklif mektubunda açıkça belirtilecektir. Aksi durumda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

- İmalatçı firma her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı cihazları kabul tarihinden itibaren 36 ay süre için garanti edecektir. Garanti süresi içerisinde eksiklik veya hatalı imalat gibi nedenlerle meydana gelecek her türlü arıza yüklenici firma tarafından giderilecektir. Arızalı cihazların firma servis merkezinde onarılmasının gerektiği durumlarda, oluşabilecek her türlü masraf (nakliye, nakliye sigortası, nakliye hasarı vb.) firma tarafından karşılanacaktır.

- Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için, bu bilgiler prospektüs, katalog gibi standart dokümanlarla teyit edilecektir.

- Sistemlerde kullanılacak tüm yeraltı üniteleri için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve sunulduğu tarih itibariyle geçerli;

- Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 2014/34/AB ATEX Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi) ve

- AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları

verilecektir.

Sertifikalar, teklifle birlikte verilebileceği gibi malzemelerin tesliminde de sunulabilecektir. Sertifikaların uygunluğunun İdare tarafından teyidi ile montaj ve devreye alma işlemleri yapılacak, uygun olmaması halinde malzemeler Yükleniciye iade edilecektir.

3.6.1- Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; ATEX sertifikalarının sunuluş tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça tanzim edilmiş ek bir belge (QAN veya sertifika düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Sertifikaların geçerli olduğunun, düzenleyen kuruluşun resmi web adresinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı İdareye sunulacak, İdarece yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, ATEX sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak kabul edilecektir.

3.6.2- Sertifikalar ve bunların geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.7. Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Sertifikaların yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde, İdari Şartname 7.7.5 maddesine uygun olarak Türkçe tercümesi sunulacaktır. Yabancı ülkelerden temin edilen belgeler, İdari Şartname 7.7.4 maddesine uygun olarak sunulacaktır.

- Yüklenici firma, cihazlara ait standart alet takımı ve avadanlıklarla birlikte cihazların çalışması, tamir ve bakımı sırasında gerekli olabilecek alet, takım ve avadanlıkları ile kalibre kiti ve adaptör yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

- Firmalar tekliflerinde zorunlu aksesuarları (şarj ünitesi, sensör vb.) ayrı ayrı belirtecektir.

- Cihazlar yapımcının standart ve en son seri imalatından olacaktır. Bütün parçalar eşdeğer ve değiştirilebilir yapıda olacaktır.

- Malzemeler, bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda teslim edilecektir. Cihazın çalışması ve ayarlarının yapılabilmesi için gerekli her türlü bağlantı ekipmanı, yazılım ve donanım cihazlarla birlikte teslim edilecektir.

- Ürünleri oluşturan parçalar ve çalışması için gerekli malzemelerde kırık, çatlak ve deformasyon v.s. hasarlar bulunmayacaktır.

- Yüklenici firma 2 Takım Türkçe işletme el kitabı, 2 Takım Türkçe tamir-bakım el kitabı, 2 Takım Yedek Parça Kataloğu(parça isimleri, montaj sırası, çizim ve/veya fotoğraflar ile birlikte) ve Türkçe kullanma kılavuzunu malzemelerin sevkinden önce TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına gönderecektir.

- İstekliler, teslim programını teklifi ile birlikte verecektir. Cihazlar Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarına teslim edilecektir. Teslimatı yapan firma ekli form ile (EK-1) muayene isteğinde bulunacaktır.

- Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul; TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili ihtiyaç birimince müştereken yapılacaktır.

- Fatura bilgileri aşağıdaki gibidir:

Yerli yükleniciler için;

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Kum Mahallesi Kara Evler Sokak No: 25 74300 Amasra / BARTIN | BARTIN | 815 003 4595 |
| Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Armutçuk Mahallesi TTK Sokak No:15/A 67390 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK | KDZ.EREĞLİ | 859 008 5801 |
| Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Asma Mahallesi Tesis Sokak No: 4 67040 Üzülmez / ZONGULDAK | KARAELMAS | 859 006 4265 |

Yabancı yükleniciler için;

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 6 67030 ZONGULDAK | KARAELMAS | 879 003 3931 |

- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Cihazlar en geç 120 takvim günü içinde teslim edilmiş olacaktır.

- Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir:

| #### Malzeme Cinsi | #### Sipariş Miktarı | #### İhtiyaç Birimi |
| --- | --- | --- |
| #### Alarmlı Çoklu Gaz Ölçer | #### 10 Adet | #### Amasra TİM |
|  | #### 6 Adet | #### Armutçuk TİM |
|  | #### 40 Adet | #### Üzülmez TİM |

EK-1

| ## MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ## Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Siparişin Konusu |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim. |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ |  | İMZA VE KAŞE |
| LÜTFEN (0 372) 662 10 20 numaralı faksa gönderiniz. |  |  |