2023 YILI

ALARMLI METAN ÖLÇER

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-AMAÇ

Karadon ve Amasra Taşkömürü ihtiyacı olarak yer altı Grup-1 (metan) gazlı ortamlarda (baca, başyukarı, taban, lağım ve galeri arınlarında) asılı vaziyette kullanılmak üzere alarmlı metan ölçer satın alınacaktır.

2- TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1- Ölçme aralığı	: % 0-5 ve % 0-100 vol % CH4 (Hacim olarak)

2.2- Ölçme hassasiyeti	: Okunan değerin; (hacim olarak) max.±0,1 %'i

2.3- Ölçme metodu	: Katalitik ve Pelistör sensör prensibi

2.4- Güç kaynağı	: Şarj edilebilir Li-ion batarya, en az 8 saat kesintisiz çalışma

2.5- Sensör ömrü                    : En az 2 yıl süreli olacaktır.

2.6- Cihazın ağırlığı               : max.1.6 kg.

2.7- Basınç, ısı, toz, nem ve diğer gazlardan ve sarsıntıdan etkilenmeyecektir.

2.8- Ayarlanabilen alarm seviyesinde sesli ve ışıklı olarak ikaz verecektir.

2.9- Alarm lambası 360° (her tarafa) ışık ve ses yayıcı özelliğe sahip olacaktır.

2.10- Cihazlar yeraltında baş yukarı ilerlemesinde çalışan ekiplerce tavana asılmak suretiyle kullanma özelliğinde olacaktır.

2.11- -5°C ile +40°C arasında sıcaklık ve %95 nemli ortamda çalışabilecektir.

2.12- Ayar menüsüne yetkisiz erişim (şifreli veya özel anahtarla) önlenmelidir.

2.13- Cihaz yapılan ölçümleri hafızada kaydedebilecek özellikte olacak ve veri depolama  kapasiteleri tekliflerde belirtilecektir.

2.14- Cihazlar için kalibrasyon aparatı ve deri kılıf verilmeyecektir.

3- GENEL HÜKÜMLER

3.1- Firmalar teklif ya da teslimat ile birlikte idari şartnamenin 7.7 maddesine uygun olarak aşağıdaki belgeleri verecektir;

a) ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından tanzim edilen, malzemenin grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli belge, (Belgenin üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa belgeye ilave olarak belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu belirtilen akredite kuruluşun yazısı)

b) 2014/34/AT ye göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanı (Declaration of conformity)

Teslimatla birlikte verilecek olan belgeleri yüklenici firma yazılı beyan edecektir.

3.2- Teknik şartnamenin 2. maddesinde belirtilen hususlar sırasına göre tek tek cevaplandırılacaktır.

3.3- Firmalar, tekliflerinde cihazın zorunlu aksesuarlarının (şarj ünitesi, sensör gibi) neleri kapsadığını fiyatları ile birlikte belirteceklerdir.

3.4- İmalatçı firma cihazları, her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı kabul tarihinden itibaren en az 2 yıl süre için garanti edecektir. Bu süre zarfında malzeme ve işçilik hatalarından meydana gelebilecek arızalar firma tarafından ücretsiz olarak giderilecektir

3.5- Satın alınacak cihazların bütün parçaları ve yardımcı üniteleri eşdeğer ve bir biriyle değiştirilebilir olacaktır.

3.6- Teklifçi firma; teklif edilen komple standart cihazın neleri kapsadığını ayrıntılı olarak fiyatları ile birlikte belirtecek, varsa standart cihazın dışında kalan ünite ve aksesuarların fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifte ayrıca belirtecektir.

3.7- Satın alınacak teçhizatlar bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda firmaca teslim edilecektir.

3.9- Satın alınacak teçhizatların bütün parçaları yeni ve yapımcının standart ve en son seri imalatından olacaktır.

3.10- Malzemelerin teslim yeri Kurumumuz Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ambarıdır.

3.11- Faturalar;

-    Yabancı yüklenici için aşağıdaki fatura bilgilerine göre düzenlenecektir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 6 67030 ZONGULDAK | KARAELMAS | 879 003 3931 |

- Yerli yüklenici için madde 6.2 deki ihtiyaç birimleri dağılımına ve aşağıda belirtilen fatura bilgilerine göre düzenlenecektir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Karadon Mahallesi Şehit Arif Çakır Caddesi No: 65 67520 Kilimli / ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 007 8618 |
| Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Kum Mahallesi Kara Evler Sokak No: 25 74300 Amasra / BARTIN | BARTIN | 815 003 4595 |

4- KATALOG - EL KİTABI

Siparişi alan firma,  aşağıda belirtilen dokümanları sevkıyatla birlikte gönderecektir.

- İşletme (çalıştırma ) el kitabı (Türkçe çevrili) 2 adet

- Tamir- bakım el kitabı (Türkçe çevrili) 2 adet

- Yedek parça kataloğu 2 adet. (Yedek parça kataloğu teçhizatın tamamını oluşturan önemli kısımlarının her bir parçasını ve bu parçaların montaj sırasını gösterecek çizim ve/veya fotoğrafları da içerecektir.)

5-  KABUL İŞLEMLERİ

5.1- Cihazların kabul işlemleri TTK’ca performans tecrübelerinin yapılıp deney sonuçlarının uygun bulunması halinde tamamlanacaktır. Bu tarihten itibaren garanti süresi başlayacaktır.

5.2- Kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve İş Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı elemanlarınca müştereken yapılacaktır.

6- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

6.1- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Malzemeler 120 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

6.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.

| Malzemenin Cinsi | Talep Birimi | Sipariş Miktarı (adet) | Toplam Sipariş Miktarı (adet) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alarmlı Metan Ölçer | Amasra TİM Karadon TİM | 10 10 | 20 |

|  | ## TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ## Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| --- | --- | --- |
| ## MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe) |  |  |
| Firma ilgili kişi telefonu |  |  |
| Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa gönderiniz. |  |  |